
SDS软件基本操作方法
1、启动设备  先开电脑，再开定量PCR仪主机电源，最后启动SDS软件。
2、新建文件  菜单File→New，assay选择Absolute Quantification（实时定量模式），打开一个空白文件。
3、探针设置  双击任意一个孔打开Well inspector窗口。点击Add Detector按钮，打开Detector Manager窗口。点击File→New，新建探针（探针名称建议使用“基因_荧光”格式，如GAPDH_FAM、ACTIN_VIC等）。设置报告基团（FAM或者VIC）和淬灭基团（TaqMan探针选TAMRA；MGB探针和SYBR Green染料选None）等。完成后点OK。在Detector Manager窗口选择相关探针，点击Add to Plate Document按钮。点击Done关闭Detector Manager。
4、填样品表  在96孔表中选定样品孔，在Well inspector页面的Sample Name栏中填入样品名称；在探针列表的Use选项下的方框中打钩选择探针；在Task栏中选定样品类型（阴性对照选NTC；未知样品选Unknown；标准品选Standard。对于标准品Standard，还要在Quantity栏中输入浓度或者拷贝数。参比荧光（Passive Reference）选ROX）。关闭Well inspector窗口。
5、循环参数  切换到Instrument页面，循环参数不需要修改，定量PCR的标准反映体积是50μL。
6、启动扩增  点Save按钮保存文件。确认96孔板在主机内放置妥当后，点击Start按钮开始PCR循环。

7、保存结果  程序结束后，点Disconnect按钮，然后File→Save保存实验结果。

8、数据分析  点击自动分析实验结果。切换到Result页面，进入扩增曲线（Amplification Plot）子页面查看图谱。切换到Report子页面，查看实验报告。保存结果。从File菜单中选择Export，再选择数据类型，输出数据。
水产养殖实验教学中心

二○一五年六月


