TG16-WS高速离心机操作规程

（High-speed Centrifuge）

一、性能特征：

TG16-WS高速离心机具容量大，微机控制，无刷电机驱动，触摸面板，数字显示，噪音低，振动小，性能稳定等特点，适用于生物工程、遗传基因等科研单位对蛋白、核酸、细胞、激素、病毒、血液等样品的研究以及农业科学和食品卫生的研究。

二、技术参数：

- 最高转速：16000r/min

- 1号角转子：12×1.5ml (16000r/min) RCF：17800×g

- 2号角转子：10×5ml (13000r/min) RCF：11400×g

- 3号角转子：12×10ml (12000r/min) RCF：14800×g

- 最大相对离心力：17800×g

- 定时范围：0-99 min

- 电机：直流无刷、微机控制

- 电源：AC 220V，50HZ，5A

- 外形尺寸：390×330×300mm（L×W×H）

- 重量：25Kg

三、操作步骤：

- 把离心机放置于平面桌或平面台上放置平衡。

- 打开门盖，将离心管放入试管套内，离心管必须成偶数对称放入。

- 关上门盖，注意一定要使门盖锁紧，完毕用手检查门盖是否关紧。

- 插上电源插座，按下电源开关。

- 设置转速、时间：

（1）设置转速：按“SPEED”键，当转速最后一个数码管右下角的小数点亮时，即进入转速设置状态，再按“▲”或“▼”键确定离心机本次工作的转速。

（2）设置时间：按“TIME”键，当时间最后一个数码管右下角的小数点亮时，即进入时间设置状态，再按“▲”或“▼”键确定离心机本次工作的时间，时间为倒计时。

（3）当上述二个步骤完成后，再按“ENTER”键，以确认上述所设的转速、时间，再按“START”键启动离心机。

（4）离心机停止当转速为零时，停止灯亮，否则运行灯亮以提示离心机运行状态。

- 当转子停转后，打开门盖取出离心管。

- 关断电源开关，离心机断电。

四、注意事项：

- 离心机在运转时，不得移动离心机，不要打开盖。

- 安放离心机的台面应坚实平整，以免产生振动。

- 若运行时有离心试管破裂，会引起较大振动应立即停机处理。

- 电源必须有接地线。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月