Thermo溶氧仪操作规程

（Dissolved Oxygen Analyzer）

一、操作方法：

1．将探头插入待测水样中。

2．持续搅拌或在水样中晃动探头。

3．等温度和溶解氧读数稳定。

4．观察/记录读数。

5．如果可能的话，每次使用后用干净的水清洗探头。

二、注意事项：

1．若安装正确并定期维护，膜可以用更长的时间。松弛的、有皱纹的、被损坏的或被污染的薄膜、电解质池有大的（直径超过1/8英寸）气泡或者薄膜被耗氧（如细菌）或产氧（如藻类）生物附着，均可以引起读数不稳。若读数不稳定或发现薄膜有损坏时，应同时更换盖膜及电解液。

2．氯气、二氧化硫、一氧化氮及氧化亚氮在探头的反应与氧类似，会影响读数。

3．远离如强酸、强碱及强性溶剂，它们会损坏探头材料。探头材料包括有PE薄膜、丙烯酸树脂、EPR橡胶（乙丙胶）、不锈钢、环氧树脂、聚醚酰及亚胺聚酯电缆套。

4．将探头保存在内有湿润海绵的标定/保存室中。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月