三洋MLS 3750全自动高压蒸汽灭菌器

操 作 规 程

- 基本参数

电源：DC250V 50Hz						容积：59L

最高设定温度：137.4℃					最大压强：0.235MPa

- 操作程序

- 打开机盖  接通电源，确保压力表示数为0MPa，LEVER LOCK指示灯熄灭状态，按压机盖，同时滑动控制杆到开（OPEN）位置，打开机盖。

- 仪器检查  ①检查灭菌箱内水位，确保水位没过加热管（加水必须用蒸馏水）；②检查灭菌器前面左下角的排气箱，确保水位介于low和high之间；③检查灭菌器后面排气箱，确保排气管插入排气箱底部，排气箱中水位低于二分之一。

- 放入待灭菌物品，要确保灭菌箱内留有一定空隙。

- 盖上机盖，按压机盖的同时滑动控制杆至关（CLOSE）位置。

- 选择或设定程序：①使用select、▲、 键自己设定程序；②选择A1~A3，B1~B3，C1~C3，D1~D3等12个预设程序。

- 启动：按Start键两次开始灭菌，控制盘上有显示，指示运行阶段及状态（详见说明书）。（整个灭菌过程不再需要人为干预）仪器正常运行后填写使用前记录及使用人信息。

- 中途需要强制停止灭菌时，可以长按STOP键，停止运行，待压力降为0后方可打开机盖。

- 灭菌结束，打开机盖，取出灭菌物品后，盖上机盖。注意按照规程开关机盖，防止烫伤。

- 切断电源，填写使用后记录。

- 注意事项

- 发生不正常现象时要及时关闭电源，并向管理员报告。

- 对空的试管、烧杯、量筒等灭菌时，要倒置或平放，以保证灭菌效果。

- 对培养基灭菌，培养基不得超过容器容量的三分之二。

- 对可能产生有毒有害、有腐蚀性气体的物品灭菌后，要认真清洗灭菌箱，及时排除灭菌用水。

- 灭菌用水要经常更换。

- 排气箱内多余废水要及时倒掉。

水产养殖实验教学中心

2014年11月10日