HH.CP-01W二氧化碳培养箱操作规程

(Carbon Dioxide Gas Incubator)

一、性能特征：

HH.CP-01W（160L）二氧化碳培养箱采用水套式结构，具有箱内温度均匀，且断电后仍能保持一定时间的恒温性能，是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物基因工程等研究的必备设备，广泛应用于医学、农业科学、药物学等科研和生产部门。

二、技术参数：

1. 电源：（220±22）V，（50±1）HZ；输入功率950W

2. 温度控制范围：~50℃；温度波动度：±0.3℃；

3. 上偏差报警：设定值+1℃

4. 温度恢复时间：≤15min（37℃时）

5. CO2浓度控制范围：（0~20）% V/V

6. CO2浓度恢复时间：≤浓度值× 1.2min；CO2浓度误差：±3%

7. 工作室尺寸（mm）：500 ×500×650

8. 外形尺寸（mm）：805× 640× 860

三、操作方法：

1. 将减压阀输出接头用硅胶管与CO2进气管接头接通相连，用压紧圈压紧，以防漏气。

2. 用酒精将CO2箱工作室内擦净，打开紫外线灯电源开关，消毒1~2h。

3. 将CO2进气开关置“0”位置，再将总电源开关置“Ⅰ”位置接通电源。

4. 按“TEMP SET”键设定所需温度，温度设定完毕后再按一下该键或30s后保存修改参数，自动切换为工作状态。

5．待箱内温度达到设定值并稳定后，将CO2钢瓶开启，再缓慢地顺时针拧减压阀旋钮，使输出压力为0.05MPa。接着按一下“CO2 SET”键，设定所需CO2浓度，随后开启CO2进气开关，置于“Ⅰ”位置。

6. 当CO2浓度逐步上升达到设定值时，自动切换到补气过程，此时空气流量计浮子应稳定在760ml/min，CO2流量计浮子应稳定在40 ml/min处，若浮子偏离上述位置，可用流量计下面的旋钮细调，直至调准确为止。

7.  温度和CO2浓度达到设定值和精度要求后，若有湿度要求，则将水盘和培养皿同时放入工作室，进入培养阶段。

8. 培养结束后，开箱门取出已培养皿，并将未培养皿重新放入；若停止培养，应先将CO2钢瓶关闭，再将CO2进气开关置“0”位置，最后关闭总电源。

四、注意事项：

1. 本机应安装在空气洁净、无日光直射、无腔电磁场及辐射能量、周围温差变化较小的室内，有良好的接地装置。

2. 钢瓶开启前，一定要拧松减压阀，防止输气胶管爆破。钢瓶压力不足1MPa时应及时予以更换，更换钢瓶时，应先将钢瓶开关关闭，拧松减压阀螺轴，再拆下减压阀重新安装在满的钢瓶上。

3. 使用中应经常监视减压阀输出压力及两个流量计的流量，切不可随意拧动控制箱内的各类阀门。

4. 如果长期不用应取出水盘，擦干工作室，在CO2进气开关关闭状态下，使CO2箱在50℃条件下开机2h，烘干工作室，再切断总电源。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月