SH10A水分快速测定仪操作规程

(Rapid Moisture Meter)

一、性能特征：

SH10A型水分快速测定仪主要由单盘上皿式天平、红外线干燥箱及电器控温等部件组成，烘干速度快，重复性好；还有定时器及报警装置，操作简单；适用于实验室和工矿企业中对化工原料、谷物、矿物、生物制品、纺织原料等成品或半成品所含的游离水分进行测定。

二、技术参数：

1. 调温范围：60~170℃± 2℃

2. 加热时间设定范围：1~30min±10%

3. 最大称量：10g

4. 微分标尺分度值：0.005g

5. 微分标尺读数范围：0~1g

6. 电源及功耗：~220V/50HZ/260W

7. 称盘直径：100mm

8. 读数模式：%[水分] g [干重]

9. 外形尺寸：290 × 365× 560（mm）

10. 重量：12kg

11. 水分仪测定准确性：±0.2%

三、操作方法：

1. 接通电源，打开开关。

2. 把要用的秤盘全部放进仪器前部加热室内，打开红外线灯约5min以干燥秤盘和秤盘架部件表面的水分，然后关灯冷却至常温。

3. 在加码盘内加10g砝码，称盘内不放试样，开启天平和红外线灯约20min后，等投影屏上的刻线不再移动时校正零位，旋动平面镜旋钮进行零位校正。

4. 待仪器冷却至常温后称量被测样品，按选定的量值把试样全部称好。

5. 把称好的试样均匀地倒在秤盘内，在加码盘内加适量的平衡砝码，然后开启天平和红外线灯泡开关，对试样进行加热。

6. 待样品恒重后读出记录数据，取下砝码和试样，关闭电源。

四、注意事项：

1. 仪器应放在水平台面上，尽量与灰尘、较强气流和腐蚀性气体隔离，并远离震源。长期不用时仪器内应放入干燥剂。

2. 每次放入样品量不能超过天平的最大量程；砝码和试样重心应尽可能处于秤盘中心。

3. 加热过程中开启仪器门后，因冷空气进入加热室，必须关门加热约2min后才能读数。

4. 仪器的主件、横梁上各个零件除小平衡铊外，不可任意移动。

5. 使用完毕，取下盘中物品，用细软布擦拭设备表面目测无药物残留，用清洁布擦干。

6. 每月进行一次仪器的维护检查，并填写维护记录。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月