HZQ-X100振荡培养箱操作规程

（Oscillating Cultivator）

一、性能特征：

HZQ-X100振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统，温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器，其性能稳定可靠，结构合理，占地面积小，噪声小，外型美观，是生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

二、技术参数：

- 振幅：26m

- 温度范围：室温+5℃~50℃

- 精度：±0.5℃

- 振荡频率：40~260rmp

- 功率：330W

- 负载：3kg

- 旋转半径：12mm

三、操作方法：

1. 首先将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上，接通电源，合上电源开关，指示灯亮，表明机内电源已经接通。

2. 将定时器选至需要的工作时间，此时恒温控制加热部分也已进入工作状态。控温部分“绿”色指示灯亮，表明加热工作，“红”灯亮表明加热停止，表头指针所指示的温度即为培养箱内的实际温度。

3. 如需将温度控制在某一区域，只需将选择开关置于设定位置，调整温度旋钮选至需要控制的某一温度上，然后把选择开关置于测量位置，即可进行恒温，按下右侧振荡工作开关，振荡部分即可工作，并可根据需要将振荡速度选在起动至260转/分范围内。

四、注意事项：

1. 仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。

2. 严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机。

3. 严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月