KQ3200B型超声波清洗器操作规程

（Ultrasonic Scrubber）

一、性能特征：

KQ3200B型超声波清洗器的超声发生源与清洗槽为一体化，主要用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。

二、技术参数：

- 超声频率：40KHz

- 功率：150W

- 定时控制：1-20min

- 温度控制：0-80℃

- 排水阀：有

三、操作方法：

1. 往清洗槽内加入清洗液，最低不得低于50mm，而最高不得超过80mm，同时还应将需加入的物品空间考虑进去。

2. 将需要清洗的物品放入清洗网架中，再把清洗网架放入清洗液中，绝对不能将物品直接放入清洗槽内，以免影响清洗效果和损坏仪器。

3. 将超声波清洗器插头插入220伏电源插座。

4. 按下电源开关，绿色开关电源指示灯亮起，表示电源正常，可以工作。

5. 根据物品的清洗要求，用温度控制器调节所需温度，温度指示灯亮起。加热器已加热至所需温度时，温度指示熄灭，加热器停止工作，当温度降至低于所需温度时将自动加热，温度指示灯亮起。

6. 当温度达到物品清洗要求时，可开启清洗定时器，定时时间根据产品清洗要求设置定时器的工作时间，定时器位置可在0~20分钟内任意调节，也可调在常通位置。一般清洗在10~20分钟，根据污垢去除的物件可适当延长清洗时间。

四、注意事项：

1．严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如水)，否则会对清洗机的线路系统造成严重损害。

2．注意保持机器清洁，不使用时关掉电源。

3．避免对机器的碰撞或剧烈震动，远离热源，避免在潮湿的环境下存放。

4．水池必须有足够的水，机器连续工作时间不能过长。

5．经长时间运行的清洗机，在停机前应首先将功率旋钮调至零位，使用其风机再工作

3~6分钟后关机，以保证电源内部热量散出。

6．清洗液应及时沉淀、过滤或更换，以保证清洗效果。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月