RM2245切片机使用说明

一、功能特点

RM2145的特点是切片效益显著增加，是无可比拟的石蜡包埋切片机，也可作为树脂包埋切片机的经济型工具。手动转轮与电动样品进样的结合，为您提供比以往更快速的石蜡包埋切片，电动试样进样系统通过微机程序控制，可快速修样并可选择多种切片厚度。仪器的试样回缩功能更适合于树脂包埋样品。多项切片参数可以方便地在控制面板上设定。

二、主要技术参数

- 切片厚度 设定范围：0.5-100μm 设定值：0.5-5μm，以0.5μm递进 5-20μm，以1μm递进 20-60μm，以5μm递进 60-100μm，以10μm递进

- 修块厚度 设定范围：1-600μm 设定值：1-10μm，以1μm递进 10-20μm，以2μm递进 20-50μm，以5μm递进 50-100μm，以10μm递进 100-600μm，以50μm递进

- 样本进样：28mm±1mm，步进马达进样

- 垂直距离：70mm

- 切片模式：2种手动模式（传统手轮和rocking模式）

- 样本加缩：5-100μm，以5μm递进，可关闭功能

- 电动粗进：300μm/s和900μm/s

- 最大样本：（50×60×40）mm

- 样本定位：水平8°，垂直8°

- 电压：100/120/230/240V±10%

- 频率：50/60Hz

- 主机大小： 宽（包括手轮）：413mm 深（包括废物槽）：618mm 高（包括存放盘）：305mm

- 净重：大约37kg

- 控制板大小：（94×164×50）mm 净重：大约0.450kg

三、切片机操作程序

1.	材料放在夹物装置上，夹紧。

2.	切片刀放在夹刀装置上，调节好刀的角度。

3.	把夹刀装置慢慢推进被切物体的边缘，再上紧。

4.	调节厚薄装置到所需要的切片厚度。

5.	用右手顺时针摇动飞轮，每转动一周材料就被切下一片，连续转动切片就会连成蜡带。

6.	每次切完后，必须把切片机上的碎石蜡彻底打扫干净，盖上套子，填写好登记本。

四、注意事项

- 进入切片室人员首先要承担切片室的安全和责任，要爱护所有的仪器设备，严格按操作程序进行，若有损坏根据情节轻重赔偿。

- 任何人员不得把仪器设备搬到其它的房间去使用，如经发现，不得再进入使用切片室

- 每天都保持切片室的卫生干净，用具整洁，室内安全。

- 人离开切片室前做到认真检查火、水、电、门窗关好，锁好再离开。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月