FA2004N型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～200 g；去皮范围：0～200 g；最小分度：0.0001g；开机预热时间：180 min。

二、操作方法

1. 在使用前观察水平仪。如水泡偏移，需调节水平调节脚，使水泡位于水平仪中心。

2. 天平接通电源，开始通电工作（显示器未工作），通常需要预热以后，方可开启显示器进行操作使用。

3. 称量：按<去皮>键，显示为零后，置被秤物于秤盘上，待天平稳定（即显示器左边的“0”标志熄灭后），该显示值即为被称物体的质量值。

4. 去皮重：置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被秤物于容器中，这时显示的是被秤物的净重。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日

JA2003N型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～200 g；去皮范围：0～200 g；最小分度：0.001g；开机预热时间：60 min

二、操作方法

1. 在使用前观察水平仪。如水泡偏移，需调节水平调节脚，使水泡位于水平仪中心。

2. 天平接通电源，开始通电工作（显示器未工作），通常需要预热以后，方可开启显示器进行操作使用。

3. 称量：按<去皮>键，显示为零后，置被秤物于秤盘上，待天平稳定（即显示器左边的“0”标志熄灭后），该显示值即为被称物体的质量值。

4. 去皮重：置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被秤物于容器中，这时显示的是被秤物的净重。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日

YP202N型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～200 g；去皮范围：0～200 g；最小分度：0.01g；开机预热时间：60 min

二、操作方法

1. 接通电源后，天平即开始通电工作（显示器未工作），通常需要预热以后，方可开启显示器进行操作使用。

2. 称量：按<去皮>键，显示为零后，置被秤物于秤盘上，待天平稳定（即显示器左边的“0”标志熄灭后），该显示值即为被称物体的质量值。

3. 去皮重：置容器于秤盘上，天平显示容器质量，轻按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被秤物于容器中，这时显示的是被秤物的净重。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

6. 天平要保持清洁，谨防灰尘等物钻入天平。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日

JY1002型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～100 g；去皮范围：0～200 g；最小分度：0.01g；开机预热时间：60 min

二、操作面板

1. T        清零去皮							2. CAL     自校

3. COU     计数								4. PRT     打印通讯接口

三、操作方法

1. 接通电源后，打开尾部开关，进入程序自检状态。显示器显示0.00后，天平进入质量计量状态。如开机后显示不为零，可按“T”键置零。显示器第一位显示“   ”型符号为不稳定，（符号消失）天平才可进行操作。

2. 质量计量：零位稳定后即可进行“质量计量”操作。

3. 清零去皮：在“质量计量”或“计数”状况下，点按“T”键，即完成清零去皮操作。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 天平在使用前应进行校准操作。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

6. 天平要保持清洁，谨防灰尘等物钻入天平。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日

JH502型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～500 g；去皮范围：0～500 g；最小分度：0.01g；开机预热时间：60 min

二、操作方法

1. 天平接通电源，开始通电工作（显示器未工作），通常需要预热以后，方可开启显示器进行操作使用。

2. 称量：按去皮键（T），使天平显示为零（0.00g）后，置被秤物于秤盘上，显示值即为被称物体的质量值。

4. 去皮重：置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按去皮键（T），显示零，即去皮重。再置被秤物于容器中，这时显示的是被秤物的净重。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日

YP402N型电子天平操作规程

一、主要技术参数

秤量范围：0～400 g；去皮范围：0～400 g；最小分度：0.01g；开机预热时间：60 min

二、操作方法

1. 接通电源后，天平即开始通电工作（显示器未工作），通常需要预热以后，方可开启显示器进行操作使用。

2. 称量：轻按<去皮>键，显示为零后，置被秤物于秤盘上，待天平稳定（即显示器左边的“0”标志熄灭后），该显示值即为被称物体的质量值。

3. 去皮重：置容器于秤盘上，天平显示容器质量，轻按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被秤物于容器中，这时显示的是被秤物的净重。

三、注意事项

1. 被称物体的质量不能大于天平的最大称量。

2. 本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。

3. 每天连续使用不用关断电源，关闭显示即可。

4. 由于常通电可不预热，随时可用。

5. 如天平长期不用（指5天以上）应拔去电源插头。

6. 天平要保持清洁，谨防灰尘等物钻入天平。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日