BSZ-2型自动双重纯水蒸馏器操作规程

（Pure Water Distiller）

一、性能特征：

BSZ-2型自动双重纯水蒸馏器采用电子线路控制仪器运行，一次及二次蒸馏均有缺水或过热保护装置，使用安全可靠，适合实验室制备高纯蒸馏水之用。仪器具如下特点：

1. 仪器双重安全保护装置，清洗水垢操作更简单，经过改进的加热管更耐用；

2. 首创全电子控制技术，并已应用到产品更新换代，使仪器的操作部件、外接的探测部件、机箱金属件和人体可能触及的各个部位（除电源线外）都远离220V强电的危险；

3. 第一蒸馏的横式烧瓶有排放嘴,以利清洗水垢；

4. 双重防干烧保护；

5. “第二蒸”电源可根据水位高低自动开关；

6. 长期不用，只要关闭电源开关即可。

二、技术参数：

- 每小时出水量：1600mL

- 石英加热管功率：1500W×2

- 电源：220V/50Hz

- 水电导率：2兆欧-cm(单蒸时0.52兆欧-cm，用蒸馏水时水电导率更高)

三、操作步骤：

- 将插头插入插座中，打开“电源开关”，接通循环水，等待一次蒸馏横式烧瓶内水位达到应有高度，按一蒸“开”按钮，开始烧一蒸水。

- 一段时间以后，一次蒸馏横式烧瓶开始蒸馏，其蒸馏水通过干簧水位器流入二次蒸馏横式烧瓶内。待二次蒸馏横式烧瓶内的水位达到足够高度后按二蒸“开”按钮，使二次烧瓶电加热管通电，开始烧制双重蒸馏水。

- “手动/自动”按钮，按下时自动状态，即当二次蒸馏横式烧瓶内缺水时断电，有水时自动启动加热。突起时断电后不能自动启动。

四、注意事项：

- 仪器应放在坚实的桌子上；

- 水不能流入机箱内；

- 水位器处应避免外力折压；

- 玻璃仪器小心轻放；

- 切勿用手去碰打碎的玻璃；

- 安装玻璃仪器时,须带手套；

- 确认电源可供3KW。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月