PHS-3C 型 pH 计操作规程

一、操作步骤：

1. 开机前准备

（1）将多功能电极架插入多功能电极架插座，调节电极夹到适当位置。

（2）将pH复合电极安装在电极架上，并将电极前端的电极保护套拔下。

（3）用蒸水清洗电极，清洗后用滤纸吸干。

2. 开机

（1）电源线插入电源插座。

（2）按下电源开关，电源接通后，预热30min, 接着进行标定。

3. 标定

仪器使用前，先要标定，一般来说，仪器在连续使用时，每天要标定一次。

（1）在测量电极插座处拨去短路插座；

（2）在测量电极插座处插上复合电极；

（3）按“pH/mV”键，使仪器进入pH测量状态；

（4）按“温度”键设定溶液温度；

（5）按“确认”键回到pH测量状态；

（6）把蒸馏水清洗过的电极插入pH＝6.86的缓冲溶液中；

（7）待读数稳定后按“定位”键，使读数为该溶液当时温度下的pH值，然后按“确认”键；

（8）把用蒸馏水清洗过的电极，再插入pH＝4.00（或pH＝9.18）的标准溶液中，待读数稳定后按“斜率”键，使读数为该溶液当时温度下的pH值，然后按“确认”键；

（9）仪器完成标定，用蒸馏水清洗电极后即可对被测溶液进行测量。

4. 测量pH值

被测溶液与定位溶液温度相同时，测量步骤如下：

（1）用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次；

（2）把电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌溶液，使溶液均匀，在显示屏上读出溶液的pH值。

被测溶液和定位溶液温度不相同时，测量步骤如下：

（1）用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次；

（2）用温度计测出被测溶液的温度值；

（3）按“温度”键，使仪器显示为被测溶液的温度值，然后按“确认”键；

（4）把电极插入被测溶液内，用玻璃棒搅拌溶液，使溶液均匀后读出该溶液的pH值。

二、注意事项：

1. 若在标定过程中操作失误或按键按错而使仪器测量不正常，可关闭电源，然后按“确认键再开启电源，使仪器恢复初始状态后重新标定。

2. 经标定后，“定位”键及“斜率”键不能再按；若触动此键，此时仪器pH指示灯闪烁，请不要按“确认”键而是按“pH/mV”键使仪器重新进入pH测量即可，无须再进行标定。

3. 用缓冲溶液标定仪器时，要保证缓冲液的可靠性，不能配错缓冲溶液，否则将导致测量结果产生误差。

4. 测量结束后，应及时将电极保护套套上，电极套内应放少量外参比补充液（3mol/L氯化钾溶液）以保持电极球泡的湿润；电极应避免与有机硅油接触，切忌长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。

5. 仪器必须保持清洁干燥。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月