UV-1800紫外/可见分光光度计操作规程

（Ultraviolet-visible Spectrophotometer）

一、性能特征：

UV-1800紫外/可见分光光度计是通用型具有扫描功能的紫外可见分光光度计，可满足各种应用的要求，可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。

1．宽广的波长范围，可满足各个领域对波长范围的要求。

2．手动宽大四连池，可满足各种应用对宽大比色皿的特殊要求。

3．优化光路设计、大规模集成电路设计，进口光源和接收器造就了高性能和高可靠性。

4．丰富的测量方法，具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定（选）、双波长、三波长等多种测量方法，可满足不同测量的要求。

5．测量数据可通过打印机输出，具有RS232接口与计算机连接。

二、主要技术参数：

- 波长范围：200nm~1100nm

- 透射比范围%τ：0%τ~200%τ

- 吸光度范围Abs：-0.301A~3.000A

- 光谱带宽：2nm

- 最小取样间隔：0.1nm

- 能量范围：0.000V~9.999V

- 波长准确度：±0. 5nm

- 波长重复性：≤0.3nm

- 杂散光：≤ 0.3%τ（NaI溶液，220nm）

- 透射比准确度：±0.5%τ(0%~ 100%τ)

- 透射比重复性：0.3%τ

- 基线平直度：±0.005A

- 稳定性：≤ 0.004A/30min（500nm预热后）

- 显示方式：6inch高亮度蓝色液晶显示屏

- 检测器：进口硅光二极管

- 电源：AC 220V/50Hz 110V/60Hz

- 功率：140W

- 仪器尺寸：468×338×185mm

- 主机重量：20kg

三、操作方法：

1．波长扫描测量方式：

（1）在波长扫描主操作界面按“F1”键进入参数设置菜单，根据需要设置不同参数。

（2）设置好参数后，按“RETURN”键返回波长扫描主操作界面。

（3）将参比及被测样品放到样池架上，盖好样品室盖，按“F2”键开始测量。

（4）拉动样品池，将参比或样品拉入光路，拉好后按“ENTER”键确认。中途若想取消测量，按“RETURN”键中断测量，返回到波长扫描主操作界面。

（5）测量结束后，按左右箭头键移动游标，可显示游标所在位置的测量数据。按“F3”键进入图谱处理界面，进行图谱保存、图谱读取、峰谷检测、导数图谱、间隔打印等操作。

（6）在波长扫描主操作界面下按“F4”键打印图谱。

2．光度测量方式：

（1）按“F1”键进入参数设置菜单，根据需要设置不同参数。

（2）参数设定后，若比色皿校正为“关”，则直接将参比和样品放入样品室，按“F2”测量，测完一个后再按“F2”测下一个；若比色皿校正为“开”，则按“F2”后首先对比色皿进行配对测量，配对完成按“RETURN”返回后，再按照提示进行测量操作。

（3）光度测量的结果将被自动存储，在光度测量主界面下，按“DATE”键将调出所有数据，并依次显示在屏幕上。

（4）按“F3”键可选择数据的删除方式，按“F4”键可打印数据。

3．定量分析测量方式：

（1）在定量分析主界面按“F1”键进入参数设置菜单，根据需要设置不同参数。

（2）在定量分析主界面下按“F3”键进入标样建曲线界面，建立吸光度A和浓度C的标准工作曲线。

（3）建立标准工作曲线后，将参比和未知浓度的样品放入样品室内，在定量分析主界面下按“F2”键，按照提示进行操作测量。

（4）测量数据将被自动保存和编号，按“—”键可将数据全部清除，按“F4”键可直接打印所有数据。

4．时间扫描测量方式：

（1）在时间扫描主界面按“F1”键进入参数设置菜单，根据需要设置不同参数。

（2）参数设置完成后，按“RETURN”键返回时间扫描主操作界面。

（3）将参比及被测样品放到样池架上，盖好样品室盖，按“F2”键开始测量。

（4）依照屏幕上的操作提示，拉动样品池，进行完整的扫描测量。中途若想取消测量，按“RETURN”键中断测量，返回到时间扫描主界面。

（5）测量完毕后，按“F3”键进入图谱处理界面，可对图谱进行处理；选择活性计算，设置好参数后按“F2”键可求出活性值，按“F4”键可打印出设置参数和测量结果。

5．实时测量：

在该界面下，仪器始终处于测量状态，T、A、C、E值同时刷新。按“F2”（参比）键可调100%τ（Abs 0），按“F4”键可打印实时数据，直接输入波长值按“ENTER”键确认即可任意改变波长。

四、注意事项：

- 整机系统一定要有可靠的接地，各部件、零件、器件不允许随意拆卸，并注意防潮。

- 不允许用酒精、汽油、乙醚等有机溶剂擦洗仪器。

- 使用中如果用不到紫外波段，可在仪器自检结束后关闭氘灯以延长其寿命。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月