79-2双向磁力加热搅拌器

一、性能

1. 电机功率：20W								2. 加热功率；150W

3. 速度：无级调速  0—2400转/分			4. 正反向工作时间各为60秒

二、使用方法

1. 在使用仪器前，先把所需搅拌的烧杯放在搅拌器工作台中心，加入溶液，把搅拌子放在烧杯溶液中，然后插上仪器的电源插头；

2. 接通电源，打开电源开关，指示灯亮即开始工作；

3. 需作加热搅拌时,打开加热开关即可，不搅拌时不能加热；

4. 需作双向搅拌时,打开双向开关即可，调速有慢有快（不允许快档起动，以免搅拌子跳动）；

5. 不工作时应切断电源。

三、注意事项

1. 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯是否平，位置是否正，同时请测一下，现用的电压是否在220V±10V之间，否则将会出现以上情况。

2. 加热时间一般不宜过长，间歇使用延长使用寿命。

3. 低速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。

4. 为确保安全，使用时请接地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免毁坏机件。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日